| 单路数据采集模块XP2001系列 使用说明书 201CC 转换周期： 秒（热电偶输入为 秒） 模块标配 路输入；路通讯；路馈电。选配 路输出。 1 1 1 1 基本误差： ±0.2 %F•S ■重要事项 输入信号选择为B型热电偶时， 250 。 ◆如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故的场合，请在外部设置适当的保护电路 ◆在全部配线完成之前，请不要接通电源。否则可能导致触电、火灾、故障 ◆请勿在本产品所记载的规格范围之外使用。否则可能导致触电、火灾、故障 ◆请勿使用在易燃、易爆气体的场所 ◆请勿拆卸以及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障 ◆请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。 RS485 ◆本说明书如有变动，恕不通知，随时更正，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本公司联系。 隔离： 与输入、输出、馈电、模块供电隔离 ◆本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。 Modbus-RTU / TC-ASCII 1. 外形及接线 波特率： ／ ／ ／ ／ ／ ／ 可设置 为了防止触电和防止机器故障，请务必在关断电源后，再进行本机器的安装、拆卸。 1.1 外形尺寸 端子构成 双芯屏敝线的屏敝层作为通讯地线，注意不可与设备保护地连接。当传输距离较远或者总线连 1.2 注：模块可以通过 接口配接组态器 进行调试。组态器 为非标配组件，需 1 PANEL TCH-B TCH-B 07inA1 零点修正值 18H -1999~9999 5.1.4 单独购买。 08Fi1 满度修正值 19H 0.500~1.500 5.1.4 注2：S端子与输入端子C短接，模块按默认通讯参数进行通讯：通讯协议为Modbus-RTU协议， 地址为 ，通讯速率为 ，偶校验，个停止位。仪表内设定的通讯参数将无效。 01 19200bps 1 2. 规格 ■基本规格 14SAF1 电源电压： 10 ~ 30VDC 消耗功率： 小于 4.8W 环境温度： -10~55℃（保存：-25~65℃） 环境湿度： ，无凝露 35~85%RH 绝对湿度： MAX. W. C 29.3 g/m3 dry air at 101.3kPa 安装位置： 室内，高度＜ 2000m 22S1 绝缘电阻： ≥100MΩ（500V DC MEGA基准） 23F2 绝缘强度： （测试条件： ，分钟） 24S2 1000V AC 50/60Hz 1 第 点标准值 抗干扰： （静电放电，Ⅲ级 25F3 IEC61000-4-2 ) IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群），Ⅲ级 26S3 （浪涌），Ⅲ级 27F4 IEC61000-4-5 第 点测量值 | ■输入规格 输入： 热电偶、热电阻、直流电流电压输入，输入信号由参数设置。详见【输入信号】。 / 隔离： 输入与通讯、输出、馈电、模块供电隔离。 0.1 0.2 小于 ℃时不保证精度 冷端补偿精度：与冷端补偿的方式、端子处的热平衡及冷端补偿系数相关。 ■馈电规格 馈电： ± 以下 24V 5% 50mA 馈电与输入、输出、通讯、模块供电隔离 ■通讯规格 通讯接口： 通讯协议： 协议（从机模式） 协议可设置 模块地址： 0~99可选 2400 4800 9600 19200 38400 bps 57600 bps 115200 bps 应答时间： 500μS（测量值） 数据格式： 位起始位，位数据位，位奇偶校验位，位或 位停止位可选 1 8 1 1 2 奇偶校验： 校验码可选（奇校验／偶校验／无校验） 同步方式： 起止同步方式 传输模式： 双向半双工多点连接 通讯距离： ≤ ，需要使用符合的电缆和匹配电阻，优选双绞电缆 1.2km 注 意 需注意的是终端电阻要接在通讯干线的两 ◆本网络中连接多台模块，请使用总线型连接方式。 端，分支后的传输线要尽可能的短，以减少干扰。 ◆ 接中干扰较大时，传输干线的两端需分别加120Ω的终端电阻，连接在 ＋与 －之间。 485 485 ◆模块支持 和 两种通讯协议，通过参数设置。 TC ASCII Modbus-RTU ◆必须将相连的所有模块设置为不同的地址。 ◆当设置波特率时，必须将相连的所有模块及计算机设置成同一波特率。 ■选配规格 输出： 光电隔离，分辨率：1/10000，负载能力：600Ω 输出信号由参数设置详见【输出】 输出与输入、通讯、馈电、模块供电隔离 参数一览表 3. 测量及公共参数 受密码 保护，未设置密码时不能进入 1111 参数符号 参数名称 参数名称 地址 取值范围 说明 00oA 00oA 密码 01H 0~9999 4.2 01in-d 01in-d 显示小数点位置选择 10H 0~3 5.1.2 02Ld 02Ld 冷端补偿方式设置 11H -50~61 5.1.5 03Li 03Li 冷端补偿系数 12H 0.000~1.500 5.1.5 04in1 04in1 输入信号选择 15H 0~21 5.1.2 05F-r1 05F-r1 量程上限 16H -1999~9999 5.1.2 06u-r1 06u-r1 量程下限 17H -1999~9999 5.1.2 07inA1 08Fi1 09FLt1 09FLt1 数字滤波时间常数 1AH 1~920 5.1.3 10tH1 10tH1 突变滤波阈值 1BH 0~9999 5.1.3 11Ar1 11Ar1 平滑滤波系数 1CH 1~10 5.1.3 12Sqr1 12Sqr1 开平方运算选择 1DH 0：oFF／1：on 5.1.6 13cUt1 13cUt1 小信号切除门限 0.00~0.25表示 1EH 5.1.6 0~25% 14SAF1 故障代用开关 1FH 0：oFF／1：on 5.1.7 15bou1 15bou1 故障代用值 20H -1999~9999 5.1.7 折线修正参数 受密码1111保护，未设置密码时不能进入 参数符号 参数名称 参数名称 地址 取值范围 说明 20FnUm 折线修正点数选择 20FnUm 35H 0~10 5.2 21F1 第 点测量值 21F1 1 36H -1999~9999 5.2 22S1 第1点标准值 37H -1999~9999 5.2 第 点测量值 23F2 2 38H -1999~9999 5.2 24S2 2 39H -1999~9999 5.2 25F3 第3点测量值 3AH -1999~9999 5.2 第 点标准值 26S3 3 3BH -1999~9999 5.2 27F4 4 3CH -1999~9999 5.2 |
| --- | --- |

| 28S4 第 点标准值 在参数修改状态下，按 保存修改好的参数，回到参数选择状态，显示自动转到下一参数。 28S4 4 3DH -1999~9999 5.2 5. 29F5 第 点测量值 6. 在显示参数符号状态下，按住 键不松开，可以顺序进入每个参数组。 29F5 5 3EH -1999~9999 5.2 30S5 第 点标准值 7. 退出设置状态：在显示参数符号状态下，按住 键不松开，直到退出参数的设置状态。 30S5 5 3FH -1999~9999 5.2 31F6 第 点测量值 ■参数分组与密码检查 31F6 6 40H -1999~9999 5.2 32S6 第 点标准值 32S6 6 41H -1999~9999 5.2 33F7 第 点测量值 33F7 7 42H -1999~9999 5.2 34S7 第 点标准值 34S7 7 43H -1999~9999 5.2 35F8 第 点测量值 35F8 8 44H -1999~9999 5.2 正确的密码为 （可进入除【用户参数】组外的其它参数组），密码 （可 36S8 第 点标准值 36S8 8 45H -1999~9999 5.2 进入【用户参数】组）。 37F9 第 点测量值 37F9 9 46H -1999~9999 5.2 密码设置正确后，才可以看到和设置被密码保护的参数。 38S9 第 点标准值 38S9 9 47H -1999~9999 5.2 ⚫进入设置状态后，若1分钟以上不进行按键操作，模块将自动退出设置状态。 39F10 第 点测量值 39F10 10 48H -1999~9999 5.2 40S10 第 点标准值 功能及相应参数说明 40S10 10 49H -1999~9999 5.2 5. 输出参数（需选配对应硬件） 受密码1111保护，未设置密码时不能进入 参数符号 参数名称 参数名称 地址 取值范围 说明 42Aot1 5.1.1 输出类型选择 42Aot1 4EH 0~4 5.3 43AoH1 输出上限 43AoH1 4FH -1999~9999 5.3 44AoL1 输出下限 44AoL1 50H -1999~9999 5.3 采样 平滑滤波 量纲转换 调校 折线运算 数字或突变滤波 显示 通讯参数 受密码 保护，未设置密码时不能进入 以下列出了测量及显示的相关参数。设置不正确，可能使模块测量不正常。 1111 参数符号 参数名称 参数名称 地址 取值范围 说明 70Addr 70Addr 模块通讯地址 60H 1~255 5.4 71bAud ◆ （ ）—— 输入信号选择，该参数的值以符号形式表示，下表列出了对应关系： 71bAud 通讯速率选择 61H 0~6 5.4 72oES 序号 参数符号 参数说明 序号 参数符号 参数说明 72oES 校验方式选择（仅Modbus） 62H 0~2 5.4 73Stop P100 ---E 73Stop 通讯停止位（仅Modbus） 63H 1位／2位 5.4 75ctA c100 ---J 75ctA 输出控制权选择 65H 0：oFF／1：on 5.4 76Pro 2 热电阻Cu50， -50~150℃ 13 热电偶T分度，-270℃~400℃ 76Pro 通讯协议选择 66H 0:ASCII / 1:Modbus 5.4 77Act -bA1 4-20 77Act 通讯主动传输数据选择 67H 0：oFF／1：on 5.4 模块向主机发送应答前的延 78dLy 78dLy 68H -1~100 5.4 -G53 0-20 迟，单位为us 用户参数 受密码2027保护，未设置密码时不能进入 ---S 0-5v 参数符号 参数名称 参数名称 地址 取值范围 说明 ---r mv 90SAvE 用户备份参数 ： ／： 90SAvE 1300H 0 oFF 1 on 5.5 钨铼3-钨铼25热电偶， 91LoAd 9 B 250 ~1820 20 恢复用户备份参数 ： ／： 91LoAd 1301H 0 oFF 1 on 5.5 0℃~2310℃ 92dEF 恢复出厂参数 ： ／： 92dEF 1302H 0 oFF 1 on 5.5 钨铼5-钨铼26热电偶， 0 ~ F 0 ~2310 94SySb 系统特性功能选择 （采用十六进制）  94SySb 1305H 5.4 注*：B型热电偶测温范围为250℃~1820℃，小于250℃时不保证精度 注5 95SySE 95SySE 系统特性功能设置 1306H 0：off／1：on 5.4 vEr vEr 显示模块版本 1307H 不能设置 5.5 基本操作 4. 选择为 时，显示分辨力 ℃，但最高只能显示到 ℃， 组态器 按键说明 电流、电压输入：根据需要选择0.000，00.00，000.0或0000.共4个位置。 4.1 TCH-B 序号 名称 说明 在测量状态下，显示测量值 1 显示窗 ◆ （09FLt1）—— 惯性滤波时间常数 在设置状态下，显示参数符号，参数数值 在测量状态下，按住 秒以上不松开进入设置状态 2 在设置状态下，显示参数符号时：按住 秒以上不松开进入下一组参数 2 2 1 键 在设置状态下，显示参数符号时：切换到下一个参数 修改参数值时：存入修改好的参数值 在设置状态下，显示参数符号时：调出原参数值 3 左键 10tH1 10tH1 09FLt1 修改参数值时：移动修改位 0 0 在设置状态下，显示参数符号时：切换到上一个参数 s 0 4 上键  修改参数值时：增加参数的数值 在设置状态下，显示参数符号时：切换到下一个参数 本次测量值与上一次测量值的绝对差值小于 的设置值，采用 设置的低两位数值作 5 下键 修改参数值时：减小参数的数值 4.2 参数设置说明 ■通用按键操作 按住设置键 秒以上不松开，进入设置状态下的参数选择状态，组态器显示窗显示第 个参 1. 2 1 数的参数符号。 100 210 2. 在参数选择状态下，按 ▲ 键或 ▼ 键可以向前/向后切换至需要修改的参数。 在显示参数符号状态下，按 ◄ 键进入参数修改状态，闪烁位为修改位。 当前测量值与上一次测量值的差值大于等于100时，如果在2秒内发生了反向的突变且幅度超过100， 3. 在参数修改状态下，按 ◄ 键移动修改位，▲ 键增加值、▼ 键减小值。 2 100 4. | ⚫模块的参数被分为若干组，模块参数分列表详见参数一览表。 ⚫密码检查：参数受密码保护，未设置密码时不能进入。 ⚫密码设置方法：通过前面所述的【通用按键操作】，按键进入密码参数oA 1111 2027 测量及显示 5.1 ■ 从测量到显示的处理过程 模块从采样到显示的处理过程如下： ■ 输入信号和显示 5.1.2 04in1 04in1 0 热电阻Pt100， -200~850℃ 11 热电偶E分度，-270℃~1000℃ 1 热电阻Cu100，-50~150℃ 12 热电偶J分度，-210℃~1200℃ cu50 ---t 3 热电阻BA1， -200~650℃ 14 直流电流， 4mA~20mA -bA2 0-10 4 热电阻BA2， -200~650℃ 15 直流电流， 0mA~10mA 5 热电阻G53， -50~150℃ 16 直流电流， 0mA~20mA ---k 1-5v 6 热电偶K分度，-270℃~1372℃ 17 直流电压， 1V~5V 7 热电偶S分度，-50℃~1768℃ 18 直流电压， 0V~5V 8 热电偶R分度，-50℃~1768℃ 19 直流电压， -100mV~100mV ---b 3-25 热电偶 分度， ℃ ℃ ---n 5-26 10 热电偶N分度，-270℃~1300℃ 21 ℃ ℃ 01in-d ◆ （ ）—— 显示值的小数点位置选择 01in-d 取值范围为0~3顺序对应：0000. 000.0 00.00 0.000 热电阻输入：只能选择为000.0，显示分辨力为0.1℃  热电偶输入：选择为0000.时，显示分辨力为1℃ 000.0 0.1 999.9 对B、S、T、R，由于输入信号小，不推荐使用分辨力为0.1℃方式。 05F-r1 06u-r1 ◆ ／ （05F-r1／06u-r1）——量程上限、下限 这两个参数用于设置电流、电压输入的输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点。 对热电阻、热电偶输入，与这两个参数无关，不用设置。  输入信号类型、显示小数点和量程上下限参数设置实例 例： 输入对应 显示 4~20mA 0~1.600MPa 01in-d 04in1 4-20 05F-r1 06u-r1 则设置： ＝ ， ＝ ， ＝ ， ＝ 0.000 1.600 0.000 ■ 5.1.3 滤波算法 一般情况下，滤波参数按照出厂设置值即可。 若输入信号出现无规律的波动，可以通过增大惯性滤波时间常数抑制干扰。  若输入信号出现周期性的波动，则通过增加平滑滤波系数来抑制干扰。 对于输入信号突变造成的波动，通过突变滤波阈值及惯性滤波时间配合使用来抑制干扰。 11Ar1 ◆ （11Ar1）—— 平滑滤波系数 11Ar1 连续取 个采样值作为一个队列。每次采样到一个新数据放入队尾，并替换掉原队列中队首 的数据（先进先出原则），将队列中的全部数据的算术平均值作为滤波结果。平滑滤波的优点是对 于周期性干扰有良好的抑制作用，平滑度高。可选范围 ，该参数出厂设置为。 1~10 1 09FLt1 09FLt1 设置范围1~920，低两位1~20用于惯性滤波时间常数，最高位0~9用于突变滤波延 迟时间（单位为）。惯性滤波用于克服信号不稳定造成的显示波动。设定的数值越大，滤波作用越 s 强，但对输入信号的变化反映越慢。该参数出厂设置为。 10tH1 ◆ （10tH1）—— 突变滤波阈值。 与惯性滤波时间常数配合使用，用于克服信号突变造成的显示波动。 设置为 时，则关闭突变滤波功能； 设置为非 数值时，前面叙述的 参 数的最高位设置为突变滤波延迟时间（单位为）。该参数出厂设置为。 惯性滤波搭配突变滤波 10tH1 09FLt1 为惯性滤波常数进行惯性滤波。 10tH1 09FLt1 本次测量值与上一次测量值的绝对差值大于等于 的设置值后，如果在 最高位设置 10tH1 的突变延迟时间内发生了反向的突变（且幅度超过 的设置值），则认为此突变是无效的。在 10tH1 突变延时时间后，当前测量值与突变前的测量值的绝对差值仍大于 的设置值，则认为当前测 量值是有效的，刷新测量值。 10tH1 09FLt1 例： 设置为 ， 设置为 则表示：若本次测量值与上一次测量值的差值小于100时，采用10作为惯性滤波常数进行惯性滤波。 则认为此突变是无效的。如果在 秒后，测量值与突变前的测量值的差值仍大于等于 ，则将测量 |
| --- | --- |

| 值刷新为当前测量值。 42Aot1 ■ 调校：零点和满度修正 5.1.4 通过测量过程得到的测量值，可能会由于传感器、变送器、引线或模块的各种原因而存在误差，通 0 (4~20)mA 3 (1~5)V 过模块提供的修正功能，可以有效地减小误差，提高系统的测量、控制精度。 1 (0~10)mA 4 (0~5)V / (0~10)V 07inA1 08Fi1 修正公式：显示值＝（修正前的测量值＋零点修正值 ）×满度修正值 2 (0~20)mA 调校时应先进行零点修正，再进行满度修正。 43AoH1 44AoL1 07inA1  ◆ （ ）—— 零点修正值，出厂设置一般为。 输出参数设置实例 07iA1 0 用户自行修正零点时，取修正前的显示值的负值作为零点修正值即可。 08Fi1 则设置： ＝ ， ＝ ， ＝ ◆ （08Fi1）—— 满度修正值，出厂设置一般为1.000。 用户自行修正满度时，取 Fi = 实际值／显示值，并在此基础上微调。 ■ 5.1.5 冷端补偿 热电偶产生的mV值反映了工作端与参考端（冷端）的温度差，需要进行冷端补偿后才能得到工作 ◆ （ ）—— 模块通讯地址，设置范围 ，出厂默认值为 端的实际温度。根据实际接线情况，有两种补偿方式。 71bAud 补偿后的 值＝热电偶产生的 值＋冷端温度对应的 值 mV mV mV 方式： 热电偶的补偿导线直接连到模块端子。冷端温度即为端子处的温度。模块通过端子处的 1 76Pro 测温元件测出温度，并自动进行补偿。如果将信号输入短路。模块显示的值应为端子处 的实际温度。模块出厂时已按该方式设置，并经过检验。 02Ld ◆ （ ）—— 校验方式选择（仅当 协议时有效） 参数必须设置为 。 72oES Modbus 0061 03Li 当通讯协议选择为 协议时，本参数才显示 参数为冷端修正系数。如果认为冷端补偿有误差，可通过该参数进行修正。该 Modbus 参数的值增大时，补偿的温度增加，该参数的值减小时，补偿的温度减小。 方式2： 热电偶的补偿导线接到恒温装置，冷端温度为恒温装置的实际温度。 ◆ （73Stop）—— 通讯停止位（仅当Modbus协议时有效） 02Ld 参数应设置为恒温装置的实际温度（ ℃）。 -50~60 当通讯协议选择为Modbus协议时，本参数才显示。可设为1位或2位，出厂默认值为1 03Li 参数通常设置为1.000。如果不为1.000，则冷端温度为Ld×Li 75ctA 02Ld oFF ◆ （02Ld）—— 冷端补偿方式设置 设置为-50~60时，表示采用前面所述的方式2的补偿方式。表示实际温度（-50~60℃） 设置为 时：表示采用前面所述的方式 的补偿方式。 61 1 ◆ （77Act）——通讯主动传输数据选择（仅当TC ASCII协议时有效） 03Li oFF ◆ （03Li）—— 冷端补偿系数 通过该参数对冷端补偿精度进行调校。出厂设置为1.000，补偿典型精度为±0.5℃（注*）。增加该 参数值，使补偿的温度增加；减小该参数值，使补偿的温度减小。不需要冷端补偿时，可将该参数 ◆ （ ）—— 模块向主机发送应答前的延迟，单位为 。 设置为。用户自行修正满度时，取 实际测量值／当前显示值，并在此基础上微调。 此仪表的应答速度比较快，在主机为单片机等情况下，主机可能来不及接收应答，从而造成错误。 0 Li = 注*：标准运行环境下测得（温度20±2℃，湿度55%±10%RH） 设置为-1且MODBUS通讯协议时，仪表会完全按照MODBUS国标来处理响应速度。 ■ 开平方和小信号切除 主动发送模式下此参数不可见。 5.1.6 开平方功能：在孔板差压流量计的测量中需要用到开平方功能，一些流量计本身不带开平方功 ◆ （ ）——系统特性功能选择 能，可以使用本模块的开平方功能。 ：无； 小信号切除：小信号切除指当流量低于某个阈值时，认为该流量可忽略不计，流量显示为零。 ：对调03,04功能码； ★开平方和小信号切除仅适用于电流和电压输入型号类型。其它信号类型时这两个参数不可见。 ：读取测量值使用整型数据格式； ★开平方运算与小信号切除一起使用时：先小信号切除，后开平方。 ：读取测量值时的数据格式交换高 位、低 位； 12Sqr1 ：读取测量值时的数据格式强制使用 位数据整型数据格式。 ◆ （12Sqr1）—— 开平方功能选择：选择为on时，模块对输入信号进行开平方运算。 13cUt1 ◆ （13cUt1）—— 小信号切除门限：若输入信号小于该门限，则按输入信号为0处理， 该参数的设置范围为 ，表示％ ％，不用该功能时可设置为 0.00~0.25 0 ~25 0.00 ■ 5.1.7 输入信号故障处理 设置为 时，表示当前 参数设置的通讯数据格式有效； 利用模块的输入信号故障处理功能，防止因输入信号故障而引起的非正常运行，例如联锁、停机等。 输入信号故障是指出现下述几种情况： 由于输入信号过大造成模块输入溢出 ◆ ◆热电阻断路（A线断路）或热电偶断路 ◆4~20mA电流、1~5V电压输入断线（电流小于3.5mA、电压小于0.8V） 参数备份和恢复 14SAF1 oFF ◆ （ ）—— 故障代用开关，出厂设置一般为 参数备份和恢复功能在用户参数中设置。 14SAF1 on 15bou1  选择为 ，模块判断输入信号出故障，使用 参数值作为输出的输入值； 参数备份方法： oFF 选择为 ，无故障代用功能。 1. 通过密码2027进入用户参数。 15bou1 2. 将用户备份参数 （90SAvE）中，将其修改为 ，并确认。 ◆ （15bou1）—— 故障代用值。 故障代用值 模块输入信号故障时仍可进行参数设置 模块若无输出功能及通讯功能，则该参数设置将不起任何作用 折线修正 5.2 当输入信号与显示数据呈单调上升的非线性，并且在订货时不能确定其数据，需要在标定时进行修 6. 正，可利用模块的折线运算功能。 单调上升是指在输入信号全范围内，输入信号增加，显示数据也增加。不会出现输入信号增加，显 示数据反而下降的情况。 20FnUm ◆ （ ）—— 折线段数选择，决定下面的折线修正开放多少组参数供用户设置，出 20FnUm 厂默认值为0，表示关闭折线修正功能。 21F1 39F10 ◆ ～ （21F1~39F10）—— 测量值01~10 22S1 40S10 ◆ ～ （22S1~40S10）—— 标准值01~10 定界符： 每个命令必须以定界符开始。有 种有效的定界符：＃、＄、％、、'和" 小于测量值（ ）的测量值，模块按后一段的数据向下递推 1 21F1 地 址： 紧跟着定界符后面的是两位指定目标模块的地址。 用“ ”表示 大于测量值 （ ）的测量值，模块按前一段的数据向上递推 10 39F10 内 容： 用于指定模块通道或参数地址。 用“ ”表示  折线修正 设置方法 数 据： 仅设置参数命令有数据内容。 用“ ”表示 ⚫折线运算需要在量纲转换和调校后进行。 ⚫先将折线段数选择参数设为，关闭折线运算功能。 0 结束符： 每个命令必须用回车符（） 结束 ⚫模块接入输入信号后，从小到大增加输入信号，在此过程中记录下各折线点的测量值和标准值。 ⚫将折线段数选择参数设为需要的实际修正段数，并设置各折线点的测量值和标准值。 折线段数选择参数需设为≥，否则折线修正点数过少，算法不生效。 3 输出 AABBCC 5.3 该功能为选配功能。 输出功能的输出形式，首先取决于订货型号（详见选配规格部分），在订货规格的基础上，还受 42Aot1  输出模拟量 到下面所述的 参数的控制。 &AA(data)CC ctA1 on 上述命令中的 表示可选择的二个字符的校验和。使用方法详见 校验和 ★有通讯功能的模块，当 （输出控制权选择）参数设为 时，输出值与测量值无关。 CC | 42Aot1 ◆ （ ）—— 输出信号类型选择 序号 符号 对应输出类型 序号 符号 对应输出类型 4-20 1-5v 0-10 0-5v 0-20 ◆ 、 （43AoH1、44AoL1）—— 输出上、下限设定值：H为上限、L为下限 例：热电偶输入的模块，要求输出4~20mA对应500~1200℃ 42Aot1 4-20 43AoH1 44AoL1 1200 500 5.4 通讯接口 70Addr 70Addr 0~99 1 ◆ （71bAud）—— 通讯速率选择，设置范围0~6，依次表示2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 (bps)，出厂默认值为9600bps ◆ （76Pro）—— 通讯协议选择 tc mod 0： （TC ASCII协议） 1： （Modbus-RTU协议） 72oES n odd EvEn 0： 无校验（None） 1： 奇校验（Odd） 2： 偶校验（Even） 73Stop ◆ （ ）—— 输出控制权选择 75ctA 选择为 时，模块按输出功能输出。 on 选择为 时，控制权转移到计算机，输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制。 77Act 选择为 时，模块按被动方式传输数据。 on 选择为 时，模块主动传输数据。 78dLy 78dLy us 94SySb 94SySb nonE m34 mi mbr 16 16 mi16 16 94SySb ★注： 参数第1位 ~ 第3位的设置只针对读取测量值时使用，模块不带测量功能时， 设置第1位 ~ 第3位无效。 95SySE ◆ （ ）——系统特性功能设置 95SySE on 94SySb off 94SySb 设置为 时，表示当前 参数设置的通讯数据格式无效。 例：Modbus通讯数据格式要求03、04功能码对调，以及读取测量值时使用整形数据格式。 94SySb m34 95SySE on 设置方法：先将 参数设置 ，接着将 参数设置为 ；然后将 94SySb mi 95SySE on 参数设置为 ，再把 参数设置为 。设置完成。 5.5 90SAvE on ★ 在备份过程中，请勿触碰按键或断电。  91LoAd 参数恢复方法和恢复出厂参数的步骤与上述参数备份方法一样，分别进入 （91LoAd）和 92dEF （92dEF）参数中操作即可。 vEr （vEr）只用于显示模块版本，不能设置。 通讯说明 6.1 TC ASCII协议 ■ 6.1.1 关于命令集 ⚫数据格式：每个字节的格式为 位：位起始位，位数据位，无奇偶校验位，位停止位。 10 1 8 1 ⚫命令构成： 『定界符』『地址』『内容』『常数』『数据』『校验和』『结束符』 6 & AA BB 常 数： 用于指定命令常数。 用“ ”表示 DD data 校验和： 可选择附上二字符的校验和。 用“ ”表示 CC 0DH ⚫命令集：  读测量值 #AACC  读输出模拟量值 #AA0001CC ’  读参数的表达符号（名称）  读参数值 $AABBCC  设置参数值 %AABB(data)CC |
| --- | --- |

| ⚫ 模块回答：  回答定界符有 类：、、 回答：  2 = !> >01 以 作定界符的命令，回答以 做定界符 本命令将 的值，送到地址为 的模块。如果模块的输出量程为 ，收到该值后将输 # = 50% 01 4-20mA 以'、、作定界符的命令，回答以 做定界符 出12mA（4mA＋0.50×16mA＝12mA） $ % ! 以 作定界符的命令，回答以 做定界符 回答表示输出完成 & > 在下列情况下模块对命令不回答： ■ 读参数符号命令 ①.未收到有效定界符或结束符 ②.地址不符 ⚫说 明：本命令读会指定模块的指定参数的符号。 ③.波特率不符 ④.校验和不符 ⚫命 令：  在下列情况下模块回答 '为定界符 ?AA ①.命令长度不符 ②.命令中的数据格式错 AA（范围00~99）表示指定模块二位十进制地址 ③.操作硬件不支持的功能 ④.读取或设置未规定的参数 BB 74ctd 75ctA （ ）为结束符 ⑤.当 、 参数为oFF时执行输出指令 0DH ■ 校验和 6.1.2 ⚫ 功 能：校验和帮助检测从计算机至模块的命令错误和检测从模块至计算机的回答错误。 校验和功能在命令和回答字符串外加 个字符，不影响传送速率。 2 ⚫ 设 置：是否使用校验和不需进行设置，模块自动判断计算机发出的命令中是否含有校验和。 如果命令中含有校验和，则模块回答时自动外加 个字符的校验和。 2 这意味着计算机可以有针对性地对网络中的某些模块，或某些命令采用校验和。 ⚫ 格 式：校验和范围从 ，用 位 的 Ⅱ码表示，在命令或回答的结束符（） 00~FFH 2 40H~4FH ASC 前发送。如果计算机发出的命令中的校验和不正确，模块将不回答。 ⚫ 计 算：命令的校验和等于所有命令 Ⅱ码值的和，超过范围时保留余数。 ASC 回答的校验和等于所有回答 Ⅱ码值的和再加上本模块地址的 Ⅱ码值，超过范围 ASC ASC 时保留余数。 例：本例说明校验和的计算方法： 命令：＃  0102NF 回答：＋  = 123.5@@B 命令字符串的校验和按如下计算： 校验和＝23H＋30H＋31H＋30H＋32H＝E6H ⚫ ＃，，，， 的 Ⅱ码分别为 ， ， ， ， 。这些 Ⅱ码的和为 （0DH）为结束符 0 1 0 2 ASC 23H 30H 31H 30H32H ASC ， 用二位 ～ 的 Ⅱ码表示为 ， ，即 、。 模块订货时没有选配的功能，其相应参数不开放，读未开放的参数时将回答 ?AA E6H 40 4FH ASC 4EH 46H N F 回答字符串的校验和按如下计算（假设模块地址Ad＝1）： 例：本命令读取地址为01的模块的量程上限参数，参数地址为16H 校验和＝3DH＋2BH＋31H＋32H＋33H＋2EH＋5H＋40H＋30H＋31H＝202H 命令：$0116 ，＋，，，，，， 的 Ⅱ码分别为 ， ， ， ， ， ， ， 。 回答：  = 123 ⚫5@ ASC 3DH2BH31H32H33H2EH35H40H !+500.0 这些 Ⅱ码的和再加上模块地址的 Ⅱ码 ， 为 ，余数为 ，用二位 回答表明：该参数值为 ASC ASC 30H31H 202H 02H 40~4FH +500.0 的ASCⅡ码表示为40H，42H，即@、B ■ 读测量值命令 6.1.3 ⚫说 明：本命令用于设置模块参数 ⚫ 说 明：本命令读回指定模块的测量值和报警状态 00oA  ⚫ 命 令：#AA 为定界符 # （范围 ）表示指定模块二位十进制地址 AA 00~99  （0DH）为结束符  ⚫ 回 答：= (data) 为定界符 = 为测量值及报警状态 data 测量值由“＋”或“－”、“小数点”，4位工程量值、报警状态共8个字符组成,模块 ⚫ 没有报警功能，因此报警状态固定为“@”。 （ ）为结束符 ! AA 0DH 例：本命令读取地址为 的模块的测量值： 命令：  01 #01 为模块二位十进制地址 回答：=+123.5@ 回答表明：测量值为+123.5  ■ 6.1.4 读模拟量输出值命令 ⚫ 说 明：本命令读回指定模块当前模拟量输出值。 当模块无该功能时，读回的数据为无效数据。 例：本例第 个命令将地址为 的模块密码设置为 ，打开受密码保护的参数，为命令 及命令 ⚫ 命 令：  做准备 #AABBDD 3 为定界符 第 个命令将模块的数字滤波时间常数（地址为 ），设为 # 2 1AH 20 （范围 ）表示指定模块二位十进制地址 第 个命令将密码恢复为 AA 00~99 3 0 BB = 00 0101 1111 01 （范围 ）指定读取内容 命令：％ ＋  回答：！  DD 01~03 011A 0020 01 时，表示读取当前输出的模拟量值 命令：％ ＋  回答：！  DD = 01 0101 0000 01 （ ）为结束符 0DH ⚫ 回 答：  = data 为定界符 = ■ 传输模式 ①当命令中 为 时，表示本模块的模拟量输出， DD 01 ⚫ “ ”表示当前模拟量输出值。用百分数表示，范围为 ， data -6.3% ~ +106.3% ⚫ 报文 帧： 由“＋”或“－”、“”小数点、位模拟量值共 个字符组成 . 4 6 （ ）为结束符 0DH 例：本命令读取地址为 的模块当前模拟量输出值： 命令：  01 #010001 回答：  6.2.2 =+053.2 回答表明：输出值为+53.2% Modbus ■ 6.1.5 输出模拟量命令 ⚫ 说 明：仅适用于具有模拟量输出功能的模块，本命令将一个值送到指定的模块。模块收到数据， 将该数值转成模拟量输出。注意先通过设置参数命令将模拟量输出控制权转到计算机。 读取测量值 读输入寄存器 ⚫ 命 令：  读取模拟量输出状态 读多个保持寄存器 &AA(data) 03H 4402H &为定界符 AA（范围00~99）表示指定模块二位十进制地址 data为输出数值：由“＋”或“－”，4位数值共5个字符组成。数据格式为百分数， 保留小数后位，范围从 到 ，输出的绝对值由模块决定。 1 -6.3%+106.3% （0DH）为结束符  ⚫ 回 答：>AA >为定界符 为模块二位十进制地址 AA 04 BBBB 0002 CCCC AA （0DH）为结束符 通讯地址 功能码 对应起始地址 寄存器个数 CRC校验值 | 例： 命令：&01＋0500 6.1.6 'AABB 表示参数的二位十六进制地址，详见参数一览表。  ⚫回 答：！(data) ！为定界符 为参数的表示符号，共 个字符组成 (data) 4 （ ）为结束符 0DH ■ 读参数命令 6.1.7 ⚫说 明：本命令读回指定模块的指定参数的值  ⚫命 令：$AABB $为定界符 AA（范围00~99）表示指定模块二位十进制地址 BB表示参数的二位十六进制地址，详见参数一览表。  （0DH）为结束符  ⚫回 答：! (data) ! 为定界符 data为参数值 参数值由“＋”或“－”、“小数点”，6位参数数值共8个字符组成     ■ 6.1.8 设置参数命令 设置参数时，必须先将密码参数 （ ）设置为对应参数组正确的密码值。 00oA 设置工作完成后，应将密码设置为。 0 ⚫命 令：  %AABB(data) 为定界符 % （范围 ）表示指定模块二位十进制地址 AA 00~99 表示参数的二位十六进制地址，详见中的参数一览表。 BB 为参数值，由“＋”或“－”，位参数值，共 个字符组成。不含小数点。 data 6 7 不改变原参数的小数点位置，省略了小数点。例如 ， 。 ， 均表示为＋ 0.1371.3713.7137 0137 （ ）为结束符 0DH ⚫回 答：  为定界符 ! AA （ ）为结束符 0DH 参数写入次数限制 ★ 特别说明写参数最多可重复写10万次，编程时要特别注意！不要频繁写入！ 1 01 1111 2 命令：％ ＋  回答：！  6.2 Modbus-RTU协议 6.2.1 RTU 数据格式：每个字节的格式为：1位起始位，8位数据位，1位奇偶校验位，1~2位停止位。 Modbus RTU 起始 地址 功能码 数据 校验 结束 CRC ≥3.5字符 8位 8位 N×8位 16位 ≥3.5字符 ■ 命令集 本模块支持的 命令集如下： Modbus 功能码 起始地址 命令名称 命令类型 （16进制） （16进制） 04H 0000H 读取模块参数值 读多个保持寄存器 03H 详见参数一览表 所述 修改模块参数值 写多个保持寄存器 10H 的地址×2 设置模拟量输出 写多个保持寄存器 10H 4402H 功能码为03H、04H、10H时，Modbus通讯的数据格式为32位浮点数（IEEE-754） ■ 6.2.3 命令实例：读测量值 ⚫发送： |
| --- | --- |

| ： BBBB 0000 ⚫ 应答： AA 04 04 Data CCCC 通讯地址 功能码 测量值字节数 测量值 校验值 CRC 注意上述内容都是以十六进制表达的 例： 读地址为01的模块的测量值 命令：01 04 0000 0002 71CB 应答： 01 04 04 42F6CCCD 5A9B 应答表示该模块测量值为 ，即 42F6CCCDH 123.4 ■ 6.2.4 命令实例：读取参数值 ⚫ 发送： AA 03 BBBB 0002 CCCC 通讯地址 功能码 参数起始地址 寄存器个数 校验值 CRC ⚫ BBBB： 参数一览表中所述的地址×2 ⚫ 应答： AA 03 04 Data CCCC 通讯地址 功能码 参数值字节数 参数组 CRC校验值 注意上述内容都是以十六进制表达的。 例：读地址为01的模块的量程上限参数值 命令： 01 03002C000205C2 应答： 04 01 03 43FA0000CF86 应答表示该模块的量程上限参数值为43FA0000，即500（包含了小数点，结合小数点位置参数， 表示500.0的实际显示值） ■ 命令实例：设置参数值 6.2.5 ⚫ 发送： AA 10 BBBB 0002 04 Data CCCC 参数 要修改的 写入的 通讯地址 功能码 参数字节数 校验值 CRC 起始地址 寄存器个数 参数值 BBBB：参数一览表中所述的地址×2 ⚫ 应答： AA 10 BBBB 0002 CCCC 参数 要修改的 通讯地址 功能码 CRC校验值 起始地址 寄存器个数 设置参数时，应先将密码设定值设为 （十进制） 1111 例：地址为01的模块，设置参数前，先设置的密码为1111 命令：01 10 0002 0002 04 448AE000 0EAC 应答： 01 10 0002 0002 E008 然后设置其量程上限参数值为 123.4 命令：01 10 002C 0002 04 42F6CCCD 913D 应答：01 10 002C 0002 8001 应答表示设置成功 参数写入次数限制 ★ 特别说明写参数最多可重复写10万次，编程时要特别注意！不要频繁写入！ 7. 选型说明 项目 说明 电 流 输 出(4~20)mA、 M1 光电隔离， 、 (0~10)mA (0~20)mA 输出 最高分辨率：1/10000，负载能力： 电压输出 、 M2 (0~5)V (1~5)V 600Ω 电压输出（ ） M3 0-10 V 馈电 隔离 ± 以下 P1 24V 5% 50mA 隔离器 V1 10-24V AC 50/60 Hz；10-30V DC 供电 联系我们 8. 苏州迅鹏仪器仪表有限公司 电话： 0512-68381801 68381802 传真：0512-68381803 68381939 网站： www.surpon.com 加鹏友圈，请扫一扫 （本说明随时更正，查阅时请以最新版本为准） |  |
| --- | --- |